ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГОСТР

55614—

2013

НАЦИОНАЛЬНЫМ

СТАНДАРТ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
ТОЛЩИНОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Издание официальное

Москва

Стаидартинформ

2014

Предисловие

1		РАЗРАБОТАН ООО «Научно-промышленная компания «Луч»» и Федеральным государст-
венным унитарным предприятием «всероссийский научно-исследовательский институт оптико-
физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)

2		ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 371 «Нераэрушающий контроль»

3		УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 6 сентября 2013 г. № 1031 -ст

4		ВВЕДЕН ВПРВЫЕ

Правили применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан•
дарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Националь♦
ные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.nj)

€> Стандартинформ. 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
ТОЛЩИНОМЕРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Non-destructive testing. Ultrasonic thickness gauges. General technical requirements

Дата введения — 2015—07—01

1		Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ультразвуковые толщиномеры, предназначенные
для измерения толщин изделий в диапазоне от 0.1 до 1000 мм из материалов со скоростью распро-
странения ультразвуковых колебаний в них от 1500 до 12000 м/с, принцип работы которых основан на
взаимодействии с изделием излучаемых импульсных или непрерывных акустических колебаний, вво-
димых в изделие от пьезоэлектрических или электромагнитно-акустических преобразователей, и ус-
танавливает классификацию и требования к ним.

2		Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51318.11-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Промышлен-
ные. научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустри-
альные. Нормы и методы измерений

ГОСТ Р 51522.1-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое
оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования
и методы испытаний

ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям
в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред

ГОСТ Р 51906-2002 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям
в части условий хранения и транспортирования

ГОСТ Р 52319-2005 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и
лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие
технические условия

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные докумен-
ты

ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения экс-
плуатационных документов

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности тоуда. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных
климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники
электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В

ГОСТ 22782.0-81 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и
методы испытаний

ГОСТ 25874-83 Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные
функциональные обозначения

ГОСТ 26266-90 Контроль нераэрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие техниче-
ские требования

Издание официальное

ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. Надежность.
Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в ча-
сти стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы-
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайге Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы-
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год Если заменен
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, го рекомендуется использовать действующую
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стан-
дарт. на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан-
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стан-
дарт. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затра-
гивающей згу ссылку.

3		Классификация

3.1		По назначению толщиномеры подразделяют на:

> общего назначения:

•		специализированные.

3.2		По степени автоматизации толщиномеры подразделяют на:

•		ручного контроля:

•		автоматизированного контроля.

4		Технические требования

4.1		Основные показатели и характеристики

4.1.1		Толщиномеры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего
стандарта. ГОСТ Р 52931 и технических условий на толщиномеры конкретных типов.

4.1.2		Основные показатели качества толщиномеров общего назначения и специализированных
приведены в таблицах 1 и 2.

Наименование показателя

I Показатели назначения

1.1 Диапазон измеряемых толщин по стали . мм

1.2 Диапазон скоростей распространения ультразвуковых колебаний в материале контролируемых
«зделий. м/с

I.3 Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности, мм

I.4 Предел допускаемых значений дополнительных погрешностей, обусловленных влияющими вели-
чинами. мм

I.5 Параметры контролируемых изделий, ограничивающие область применения

Таблица 1 - Толщиномеры ручного контроля

5.2		Устойчивость к климатическим воздействиям: 3.2.1 пределы температуры окружающей среды. *С

5.2.2		устойчивость к воздействию влажности окружающей среды. %

! .6 Объем памяти толщиномера

1.7 Время непрерывной работы от автономного источника питания без его замены или перезарядки
три нормальных условиях, ч

1.8 Время одного измерения, с

I Конструктивные показатели

2.1 Габаритные размеры, мм

5 Показатели стойкости к внешним воздействиям

3.1 Устойчивость к механическим воздействиям: 3.1.1 вибрационным.
5.1.2 ударным

5.3 Степень защиты от попадания внутрь толщиномера твердых тел и воды (код IP)

1 Показатели надежности

4.1 Средняя наработка на отказ, ч

4.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч

4.3 Средний срок службы, лет

5 Показатели экономного использования сырья, материалов, энергии

5.1 Масса толщиномера, кг

5.2 Потребляемая мощность (при питании от сети), В А

* Для специализированных толщиномеров допускается нормирование диапазона измеряемых толщин для дру-
гих материалов.

1.4 Предел допускаемых значений дополнительных погрешностей, обусловленных влияющими вели	максимально допустимая нелараллельность поверхностей на участке измерения базовой
длиной 20 мм. устанавливаемая из ряда: 0.3; 1.0; 3,0: 6.0 мм.

4.2.2		Для специализированных толщиномеров конкретных типов должны быть указаны стан-
дарты или технические условия на измеряемое изделие, однозначно определяющие параметры, ог-
раничивающие область применения толщиномеров (диапазон толщин, материал, максимально до-
пустимую шероховатость или состояние поверхностей, минимальный радиус кривизны и максималь-
ную непараллельность поверхностей).

4.2.3		Для специализированных толщиномеров, предназначенных для эксплуатации в условиях
отличия температуры измеряемых изделий от температуры окружающей среды, должен быть указан
диапазон температур поверхности контролируемого изделия.

4.2.4		Для толщиномеров, предназначенных для измерения изделий с корродированными или
эродированными поверхностями, должна нормироваться условная чувствительность к выявлению
локального утонения и предел допускаемого значения погрешности измерения в зоне утонения. Зна-
чения условной чувствительности следует выбирать из рада: 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.6; 2,0; 3.2 мм.
чинами, мм

1.7 Производительность контроля: 1.7.1 Количество измерений в секунду

1.7.2 Время перенастройки толщиномера при смене объекта контроля, с 1.7.3 Скорость сканирова-
ния, м/с**

3.2		Устойчивость к климатическим воздействиям: 3.2.1 пределы температуры окружающей среды. *С

3.2.2		устойчивость к воздействию влажности окружающей среды. %

Таблица 2 - Толщиномеры автоматизированного контроля

1 Показатели назначения

1.1 Диапазон измеряемых толщин по стали . мм

1.2 Диапазон скоростей распространения ультразвуковых колебаний в материале контролируемых
изделий, м/с

1.3 Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности, мм

1.5 Параметры контролируемых изделий, ограничивающие область применения

1.6 Объем памяти толщиномера

2 Конструктивные показатели

2.1 Габаритные размеры, мм

3 Показатели стойкости к внешним воздействиям

3.1 Устойчивость к механическим воздействиям: 3.1.1 вибрационным
3.1.2 ударным

3.3 Степень защиты от попадания внутрь толщиномера твердых тел и воды (код IP)

4 Показатели надежности

4.1 Средняя наработка на отказ, ч

4.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния, ч

4.3 Средний срок службы, лет

5 Показатели экономного использования сырья, материалов, энергии

5.1 Масса, кг

5.2 Мощность, потребляемая от сети. В-А

* Для специализированных толщиномеров допускается нормирование диапазона измеряемых толщин для дру-
гих материалов.

“ Для толщиномеров автоматизированных, в состав которых входит сканирующее устройство.

4.3		Требования к нормируемым метрологическим характеристикам

4.3.1		Метрологические характеристики должны нормироваться на мерах (контрольных образ*
цах) в нормальных условиях испытаний.

Нормальные условия испытаний должны быть установлены в технических условиях на толщи*
номеры конкретных типов и соответствовать следующим:

•		температура окружающего воздуха 20 *С;

•		отклонение температуры окружающего воздуха не должно превышать ±2 *С; * относительная
влажность от 45 % до 75 %;

•		атмосферное давление от 86 до 106 кПа:

•		отклонение напряжения питания от номинального значения не должно превышать ±2 %;

•		при питании от сетей переменного тока общего назначения максимальное отклонение частоты
сети от номинального значения ±1 %; максимально допустимый коэффициент высших гармоник — 5

%;

- внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах,
не влияющих на работу толщиномеров.

4.3.2		В качестве характеристик чувствительности толщиномера к влияющим факторам норми-
руют пределы допускаемых значений дополнительной погрешности от воздействия каждого из фак-
торов:

•		от изменения температуры окружающего воздуха на каждые 10 *С в рабочем интервале тем-
ператур;

•		от изменения напряжения сети электропитания от минимального до максимального значения;

•		от изменения температуры поверхности измеряемого изделия и преобразователя.

4.3.3		Пределы допускаемых дополнительных погрешностей устанавливаются в технических ус-
ловиях на толщиномеры конкретных типов, но не должны превышать половины предела допускаемо-
го значения основной погрешности толщиномера.

4.3.4		Предел допускаемого значения дополнительной погрешности от изменения температуры
поверхности измеряемого изделия и преобразователя пьезоэлектрического нормируется в интервале
температур, выбираемом из ряда: 10. 20. 40. 100 *С. в любом участке рабочего диапазона темпера-
тур.

4.3.5		Погрешности толщиномера должны нормироваться на предельных значениях геометриче-
ских параметров поверхности изделий в зоне измерений по 4.2.1 при их раздельном воздействии.

4.3.6		Пределы допускаемых значений дополнительной погрешности толщиномера при пре-
дельных значениях геометрических параметров определяют на мерах (контрольных образцах) со
всеми преобразователями, входящими в комплект. Комплекс нормируемых параметров, метрологи-
ческих характеристик и функций влияния для преобразователей конкретного типа устанавливают,
исходя из их назначения.

4.3.7		Для специализированных толщиномеров номенклатура и значения комплекса нормируе-
мых метрологических характеристик, включая предел допускаемого значения основной погрешности,
устанавливаются по согласованию с заказчиком (потребителем) толщиномеров.

4.3.8		Если значения дополнительных погрешностей в заданном диапазоне не превышают 0.2
предела основной погрешности, то вместо пределов допускаемого значения дополнительной погреш-
ности нормируют предел допускаемого значения погрешности толщиномера в интервале соответст-
вующей влияющей величины.

4.4		Требования к времени установления и продолжительности рабочего режима

4.4.1		Толщиномеры должны обеспечивать основные метрологические характеристики по исте-
чении времени установления рабочего режима.

4.4.2		Время установления рабочего режима и время непрерывной работы толщиномера долж-
ны быть установлены в технических условиях на толщиномеры конкретных типов.

4.4.3		Толщиномеры должны обеспечивать минимальную длительность непрерывной работы не
менее 8 ч.

4.5		Требования к конструкции

4.5.1		Все виды соединений толщиномера должны обеспечивать надежный электрический кон-
такт и прочное механическое крепление.

4.5.2		Местз присоединения защитных проводников, электрические зажимы, соединенные с дос-
тупными токопроводящими частями, класс защиты, вид питания должны иметь четкую и прочную
маркировку по ГОСТ 25874.

4.5.3		Цифровые отсчетные устройства толщиномеров должны воспроизводить результаты в
десятичной системе исчисления. Дискретность цифрового отсчетного устройства выбирается из ряда:
0.001:0.010; 0.100:1.000 мм.

4.5.4		По требованию потребителя в толщиномерах должен быть предусмотрен выход на вто-
ричные средства обработки информации. Перечень вторичных средств обработки информации сле-
дует устанавливать в технических условиях на толщиномеры конкретных типов.

4.5.5		В толщиномерах с автономным источником питания должны быть предусмотрены индика-
тор включения литания, индикатор разряда батарей (аккумуляторов) и устройство автоматического
отключения питания при разряде батарей (аккумуляторов) автономного источника питания.

4.5.6		Толщиномеры автоматизированного контроля должны иметь возможность сопряжения че-
рез интерфейс с устройствами разбраковки контролируемых изделий по верхнему и нижнему пре-
дельно допустимым значениям толщины.

4.5.7		Сведения о местах подключения внешних устройств для съема или ввода электрических
сигналов с указанием параметров входных (выходных) сигналов и допустимой нагрузки должны быть
указаны в эксплуатационной документации толщиномеров.

4.6		Требования к совместимости

4.6.1		Требования к электромагнитной совместимости толщиномеров, электропитание которых
осуществляется от электрической сети, должны соответствовать ГОСТ Р 51522.1.

4.6.2		Толщиномеры, которые по своему принципу действия чувствительны к индустриальным
радиопомехам, должны сохранять свои характеристики при воздействии на них индустриальных ра-
диопомех. не превышающих норм, предусмотренных ГОСТ Р 51318.11.

4.7		Требования надежности

4.7.1		Нормируемые показатели надежности толщиномеров приведены в таблицах 1 и 2.

4.7.2		Значения показателей безотказности, ремонтопригодности и долговечности должны быть
установлены по ГОСТ 27883.

4.8		Требования стойкости к внешним воздействиям

4.8.1		Требования по стойкости толщиномеров к воздействию климатических факторов устанав-
ливают в зависимости от места размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150. для толщиномеров
автоматизированного контроля - по ГОСТ Р 52931.

4.8.2		Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 устанавливают в технических условиях на
толщиномеры конкретных типов.

4.8.3		Толщиномеры в зависимости от места установки и области применения должны соответ-
ствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов,
виды, значения и сочетания которых установлены ГОСТ 30631. для толщиномеров автоматизирован-
ного контроля - по ГОСТ Р 52931.

4.8.4		Степень защиты толщиномеров от проникновения твердых тел. пыли и водь; должна уста-
навливаться в соответствии с условиями эксплуатации по ГОСТ 14254.

4.8.5		Условия транспортирования и хранения толщиномеров в части воздействия климатиче-
ских факторов внешней среды устанавливают по ГОСТ 15150. для толщиномеров автоматизирован-
ного контроля - по ГОСТ Р 52931.

4.8.6		Толщиномеры в транспортной таре должны быть прочными к воздействию механико-
динамических нагрузок по ГОСТ Р 52931.

4.8.7		Для толщиномеров, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, устанав-
ливают требования по стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред, группы ус-
ловий эксплуатации, транспортирования и хранения в части воздействия агрессивных сред по ГОСТ
Р51801.

4.8.8		Дополнительные требования по обеспечению помехозащищенности толщиномеров могут
быть установлены в технических условиях на толщиномеры конкретных типов.

4.9		Требования к электрическому питанию и энергопотреблению

4.9.1		Параметры питания толщиномеров от электрических сетей и источников электрической
энергии должны соответствовать ГОСТ 21126.

4.9.2		8 качестве характеристики энергопотребления для толщиномеров с питанием от электри-
ческих сетей должна нормироваться потребляемая мощность, а для толщиномеров с автономным
источником питания - время непрерывной работы от источника питания без его замены или переза-
рядки.

4.9.3		8 эксплуатационной документации должны быть указаны типы используемых элементов
питания и их количество.

4.10		Комплектность

4.10.1		Комплектность (перечень и число прилагаемых документации, присоединительных и ус-
тановочных деталей и приспособлений, запасных частей и принадлежностей) устанавливают в тех-
нических условиях на толщиномеры конкретных типов.

Эксплуатационная документация, прилагаемая к изделиям, должна соответствовать требова-
ниям ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610.

4.10.2		Примеры условных обозначений толщиномеров при заказе и в документации приводят в
технических условиях на толщиномеры конкретных типов.

4.10.3		Типы применяемых для работы с толщиномером преобразователей должны указываться
в технической документации на толщиномеры конкретных типов.

4.10.4		Основные параметры пьезоэлектрических преобразователей, входящих в комплект тол-
щиномера. устанавливают по ГОСТ 26266 в технических условиях и эксплуатационной документации
на преобразователи или толщиномеры.

4.11		Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Требования к маркировке и упаковке, условия транспортирования и хранения должны соответ-
ствовать требованиям ГОСТ Р 52931 и ГОСТ Р 51908.

5		Требования безопасности

5.1		8 технических условиях на толщиномеры конкретных типов должны быть установлены тре-
бования по электробеэопасности в соответствии с ГОСТ Р 52319 и ГОСТ 12.2.007.0.

5.2		Для толщиномеров с питанием от электрических сетей общего назначения значения элек-
трического сопротивления изоляции и электрической прочности изоляции между цепями и корпусом
толщиномера должны быть установлены по ГОСТ Р 52319.

5.3		Толщиномеры во взрывозащищекном исполнении должны удовлетворять дополнительно
требованиям ГОСТ 22762.0.

5.4		Дополнительные требования по безопасности указываются в нормативно-технической до-
кументации на контроль толщины конкретных видов изделий.

УДК 621.791.053:620.169.16:006.354	ОКС 19.100

Ключевые слова: нераэрушающий контроль, толщиномеры ультразвуковые, общие технические
требования

Подписано в печать 01.10.2014. Формат 60x847*

Уел. печ. л. 1,40. Тираж 81 зкэ. Зак. 3938

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер.. 4.
www.gostinfo.ru	info@gostinfo.ru

4.1.3		Верхние и нижние пределы диапазона измерения толщины должны выбираться из сле-
дующего рада: 0.1: 0.15; 0.2: 0.25: 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9:1.0; 2.0; 5.0; 10,0; 15.0; 20.0; 30.0; 40.0;
50.0; 100.0; 200.0; 300.0; 400,0; 500.0; 1000.0 мм.

Примечание - В толщиномерах, в комплект которых входят два и более типов преобразователей,
пределы диапазона измеряемых толщин должны быть установлены для каждого типа преобразователей.

4.2		Требования к предельным значениям параметров контролируемых изделий, ограни-
чивающим область применения толщиномера

4.2.1		Для толщиномеров должны быть установлены следующие ограничивающие область при-
менения предельные значения геометрических параметров изделий в зоне измерения при их раз-
дельном воздействии:

•		максимально допустимое значение параметра шероховатости поверхности со стороны ввода
ультразвука;

- максимально допустимое значение параметра шероховатости поверхности со стороны, проти-
воположной стороне ввода ультразвука:

•		значение параметра шероховатости Rz. устанавливаемое из ряда: 2.5: 5; 10; 20: 40; 80: 160;
320 мкм;

•		минимально допустимый радиус кривизны поверхности полого цилиндре при вводе ультразву-
ка со стороны выпуклой поверхности, устанавливаемый из ряда; 2; 3; 5; 10:15; 20 мм;