7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также условий транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок службы изделия (в том числе сенсоров) составляет 12 месяцев со дня продажи, срок хранения изделия - 6 месяцев с момента изготовления.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо всё изделие, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе. 

8.4. Претензии не принимаются при наличии механических повреждений изделия, наличии воды и грязи внутри корпуса изделия, снижении чувствительности сенсора в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов, несанкционированном вскрытии изделия и изменении его конструкции.

8.5. Срок службы изделия (при соблюдении изложенных в Паспорте и РЭ правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при своевременной замене газовых сенсоров и расходных материалов) составляет 10 лет. 

8.6. Восстановление утерянного Паспорта и отметок госповерки – платная услуга.

8.7. Расчётный срок жизни газовых сенсоров является статистической величиной и не является гарантийным сроком их службы. 
8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
	Наименование
	Наличие
	Кол-во

	1. Газоанализатор «Сенсон-М-3007»
	+
	1 шт.

	2. Зарядное устройство (Блок питания 220/12В)
	+
	1 шт.

	3. Чехол - сумка
	+
	1 шт.

	4. Система принудительного пробоотбора через встроенный микронасос:

	4.1. Гибкий шланг ПВХ диаметром 4мм внутренний 
	+
	1м

	4.2. Быстросъемное соединение для входного шланга 
	+
	1 шт.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. Паспорт
	+
	1 шт.

	6. Руководство по эксплуатации (на партию)
	+
	1 шт.

	7. Методика поверки (на партию)
	
	1 шт.

	8. Приспособления для поверки (под заказ)
	
	компл.

	9. Дополнительные принадлежности или опции:

	9.1. Карта флэш-памяти
	+
	1шт.

	9.2. Адаптер для зарядки от автомобиля 
	
	шт.

	
	
	

	
	
	


Примечание: По желанию заказчика комплект заказа может быть изменён

Газоанализатор мультигазовый переносной «Сенсон-М»
Модель 3007 (технологическая)
ПАСПОРТ ТЦВА 413733.007 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Мультигазоанализатор переносной на 1-6 газов.
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	
	Контролируемые
вещества
	Диапазон измерения
	Погрешность измерения, δ%
	Базовые пороги
	Тип

сенсора

	
	
	
	
	1-й
	2-й
	

	
	Азота диоксид NO2
	0,1–30 мг/м3
	±15
	2 мг/м3
	10 мг/м3
	эх

	
	Азота оксид NO
	0,1–30 мг/м3
	±15
	5 мг/м3
	15 мг/м3
	эх

	
	Аммиак NH3
	0,1–200 мг/м3
	±15
	20 мг/м3
	60 мг/м3
	эх

	
	Водород H2
	0,01–4 % об.
	±10
	0,4 % об.
	0,8 % об.
	тк

	
	Водород хлористый HCl
	0,01–30 мг/м3
	±25
	5 мг/м3
	15 мг/м3
	эх

	
	Кислород O2
	0,1–30 % об.
	±5
	18 % об.
	23 % об.
	эх

	
	Метан CH4
	0,01–5 % об.
	±10
	0,5 % об.
	1,0 % об.
	тк

	
	Метан CH4
	0,01–5 % об.
	±10
	0,5 % об.
	1,0 % об.
	опт

	
	Метанол CH3OH
	0,1–30 мг/м3
	±20
	5 мг/м3
	15 мг/м3
	эх

	
	Пропан C3H8
	0,001–2 % об.
	±10
	0,2 % об.
	0,4 % об.
	тк

	
	Сероводород H2S
	0,1–30 мг/м3
	±10
	3 мг/м3
	10 мг/м3
	эх

	
	Серы диоксид SO2
	0,1–30 мг/м3
	±10
	10 мг/м3
	нет
	эх

	
	Углеводороды CH
	0,05–1 % об.
	±10
	0,2 % об.
	0,4 % об.
	тк

	
	Углеводороды CH
	50–3000 мг/м3
	±25
	300 мг/м3
	900 мг/м3
	пп

	
	Углерода диоксид СО2
	0,01–5 % об.
	±15
	0,5% об
	1,5% об
	оп

	
	Углерода оксид CO
	0,1–300 мг/м3
	±10
	20 мг/м3
	100 мг/м3
	эх

	
	Формальдегид H2CO
	0,1–30 мг/м3
	±25
	0,5 мг/м3
	2,5 мг/м3
	эх

	
	Хлор Cl2
	0,1–30 мг/м3
	±10
	1 мг/м3
	5 мг/м3
	эх

	
	Этанол C2H5OH
	50–5000 мг/м3
	±25
	1000 мг/м3
	нет
	пп

	
	Этанол C2H5OH
	0,01–3 % об.
	±15
	0,3 % об.
	0,6 % об.
	тк


Обозначения типов сенсоров: эх – электрохимический, тк – термокаталитический, 
оп – оптический, пп – полупроводниковый.

	Количество каналов измерения в данном приборе
	


	Параметр
	Значение

	Дополнительная погрешность
от влажности





от температуры
	0,2 δ на каждые 10% 

0,2 δ на каждые 10 ºС 

	Время срабатывания сигнализации Т(0.9) 
при нормальных условиях (зависит от типа сенсора):
                                               для горючих газов 




для токсичных газов 




для кислорода 
	не более 15 с (до 60 с с оптическим сенсором)

не более 45 с

не более 30 с

	Сигнализация:         
визуальная




световая (общая на все каналы)




звуковая (общая на все каналы)
	выделение соотв. канала на ЖК дисплее 

мигающий красный светодиод

сирена 95 дБ

	Автокалибровка при включении (отключаемая)
	для кислорода
	

	
	для других газов
	

	Электрическое питание от внутреннего аккумулятора
	3.7 В (номинально)

	Время зарядки от блока питания 12В, не более
	5 часов

	Время работы без подзарядки аккумулятора
	Не менее 20 часов

	Производительность встроенного микронасоса
	300-900 см3/мин.

	Габаритные размеры, не более, мм
	1708085

	Масса не более, г:


прибор





зарядное устройство
	700

100

	Рабочий диапазон температур
	–30 … +50 ºС

	Рабочий диапазон: 
относительной влажности

                 
атмосферного давления
	30…95 %

84…120 кПа (630…900 мм.рт.ст.)

	Срок службы сенсоров: 
для оптических




для остальных газов
	5 лет

3 года

	Уровень взрывозащиты
	1Ex ib d IIB +H2 T4 Gb X

	Уровень защиты корпуса
	IP 54

	Периодичность поверки
	не реже 12 мес.


3. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРОК
	Дата поверки
	Вывод о поверке

(годен / не годен)
	Подпись поверителя
	Годен до

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Газоанализатор «СЕНСОН-М-3007» изготовлен по ТЦВА 413733.007 и соответствует техническим условиям ТУ 26.51.53-002-17182181-2017.

Заводской № ______________________   Дата изготовления __________________
Представитель ОТК предприятия-изготовителя    _______________
(подпись) М.П.
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ
Откалиброван и поверен по методике МП 205-21-2017 и признан годным для эксплуатации.
 
Дата поверки __________________    Дата следующей поверки _________________
Государственный поверитель  _________________
(подпись) М.П.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ


Дата продажи ________________       Продавец __________________
   (подпись) М.П.







































