8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также условий транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок службы изделия (в том числе сенсоров) составляет 12 месяцев со дня продажи, срок хранения изделия - 6 месяцев с момента изготовления.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты, или заменять вышедшие из строя части, либо всё изделие, если оно не может быть исправлено на предприятии-изготовителе. 

8.4. Претензии не принимаются при наличии механических повреждений изделия, наличии воды и грязи внутри корпуса изделия, снижении чувствительности сенсора в результате работы в среде недопустимо высоких концентраций активных газов, несанкционированном вскрытии изделия и изменении его конструкции.

8.5. Срок службы изделия (при соблюдении изложенных в Паспорте и РЭ правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при своевременной замене газовых сенсоров и расходных материалов) составляет 10 лет. 
8.6. Восстановление утерянного Паспорта и отметок госповерки – платная услуга.

8.7. Расчётный срок жизни газовых сенсоров является статистической величиной и не является гарантийным сроком их службы.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

	
	Наименование
	Наличие
	Кол-во

	1
	Газоанализатор «Сенсон-СМ-9001»
	+
	1 шт.

	2
	Паспорт 
	+
	1 шт.

	3
	Руководство по эксплуатации (на партию)
	+
	1 шт.

	4
	Методика поверки (на партию)
	
	1 шт.

	5
	Упаковка
	+
	1 шт.

	6
	Дополнительные принадлежности или опции:

	· 
	· Газовая насадка-адаптер 
	
	шт.

	· 
	· Шланг для подачи газа (полихлорвиниловая трубка внутр. диаметр 4 мм)
	
	шт.


Примечание: По желанию заказчика комплект заказа может быть изменен.
Стационарный газоанализатор «Сенсон-СМ-9001»
Паспорт ТЦВА 413739.001 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прибор предназначен для работы в составе системы газоаналитической. Прибор измеряет значение концентрации газа и выдает значение концентрации в стандарте UART. 

2. перечень измеряемых газов
	
	Контролируемые
вещества
	Диапазон измерения
	Погрешность измерения, δ%
	Тип

сенсора

	
	
	
	
	

	
	Азота диоксид NO2
	0,1–30 мг/м3
	±15
	эх

	
	Азота оксид NO
	0,1–30 мг/м3
	±15
	эх

	
	Аммиак NH3
	0,1–200 мг/м3
	±15
	эх

	
	Водород H2
	0,01–4 % об.
	±10
	тк

	
	Водород хлористый HCl
	0,01–30 мг/м3
	±25
	эх

	
	Кислород O2
	0,1–30 % об.
	±5
	эх

	
	Метан CH4
	0,01–5 % об.
	±10
	тк

	
	Метан CH4
	0,01–5 % об.
	±10
	оп

	
	Метанол CH3OH
	0,1–30 мг/м3
	±20
	эх

	
	Пропан C3H8
	0,001–2 % об.
	±10
	тк

	
	Сероводород H2S
	0,1–30 мг/м3
	±10
	эх

	
	Серы диоксид SO2
	0,1–30 мг/м3
	±10
	эх

	
	Углеводороды CH
	0,05–1 % об.
	±10
	оп

	
	Углеводороды CH
	0,05–1 % об.
	±10
	тк

	
	Углеводороды CH
	50–3000 мг/м3
	±25
	пп

	
	Углерода диоксид СО2
	0,01–5 % об.
	±15
	оп

	
	Углерода оксид CO
	0,1–300 мг/м3
	±10
	эх

	
	Формальдегид H2CO
	0,1–30 мг/м3
	±25
	эх

	
	Хлор Cl2
	0,1–30 мг/м3
	±10
	эх

	
	Этанол C2H5OH
	50–5000 мг/м3
	±25
	пп

	
	Этанол C2H5OH
	0,01–3 % об.
	±15
	тк


Обозначения типов сенсоров: ЭХ – электрохимический, ТК – термокаталитический, 
ОП – оптический, ПП – полупроводниковый.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Параметр
	Значение

	Сенсор
	встроенный

	Подача газа на сенсор
	диффузионная

	Выходной сигнал
	UART

	Цифровая индикация
	Нет 

	Дополнительная погрешность: 
- от влажности





- от температуры
	0,2 δ на каждые 10% 

0,2 δ на каждые 10 ºС 

	Время срабатывания Т(0.9) при нормальных условиях: 

                                     

- для горючих газов 





- для токсичных газов 





- для кислорода 
	не более 15 с (до 60 с с оптическим сенсором)

не более 45 с

не более 30 с

	Напряжение питания постоянного тока
	3,1 В

	Ток потребления 
	300 мА

	Потребляемая мощность, мВт, для сенсоров:


- на горючие газы 


- на токсичные газы и кислород
	1000

660

	Срок службы сенсоров (среднестатистически):




- оптических




- остальных
	более 5 лет
до 3 лет

	Условия эксплуатации:

- относительная влажность 



- атмосферное давление 
	30 … 95 %

84 … 120 кПа 
(630 … 900 мм. рт. ст.)

	Температура хранения и транспортировки: 



- для горючих газов



- для токсичных и кислорода
	–60 … +50 ºС

–50 … +40 ºС

	Рабочий диапазон температур
	–60 … +50 ºС

	Габаритные размеры, не более, диаметр х длина
	27х35

	Масса, не более, г
	50

	Уровень взрывозащиты                
	1Ex ia d IIС Т4 Gb X

	Уровень защиты корпуса
	IP 40

	Материал корпуса
	пластик

	Периодичность поверки
	не реже 12 мес.


4. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОВЕРОК

	Дата поверки
	Вывод о поверке

(годен / не годен)
	Подпись поверителя
	Годен до

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 изготовлен по ТЦВА 413739.001 и соответствует техническим условиям ТУ 26.51.53-002-17182181-2017.

Заводской № ______________________     Дата изготовления __________________

Представитель ОТК предприятия-изготовителя       _______________

(подпись)  М.П.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Откалиброван и поверен по методике МП 205-21-2017 и признан годным для эксплуатации.

 

Дата поверки __________________       Дата следующей поверки _________________

Государственный поверитель   _________________

подпись)  М.П.

7. РЕАЛИЗАЦИЯ

Дата продажи ________________              Продавец  __________________

     (подпись)  М.П.







СМ
































